ОКПД 2  32.50.50.190

ИНГАЛЯТОР КИСЛОРОДНЫЙ КИ-Р7 ТУ 9444-477-07504713-2021

Руководство по эксплуатации

9Г2.933.028РЭ

2022 г

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 2 3 4 5 6 | Описание и работа ……………………………………………………... 1.1 Назначение изделия …………………………………………………. 1.2 Технические характеристики ……………………………………….. 1.3 Состав изделия (комплектность) …………………………………... 1.4 Устройство и работа …………………………………………………. 1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности ………….. 1.6 Маркировка и пломбирование ……………………………………… 1.7 Упаковка ………………………………………………………………... Использование по назначению ……………………………………… 2.1 Общие указания ………………………………………………………. 2.2 Меры безопасности …………………………………………………... 2.3 Дезинфекция изделия ……………………………………………….. 2.4 Подготовка изделия к использованию ……………………………. 2.5 Проверка изделия ……………………………………………………. 2.6 Порядок работы с ингалятором кислородным КИ-Р7 ………….. 2.7 Возможные неисправности и способы их устранения …………. Техническое обслуживание …………………………………………… 3.1 Регламентные работы ……………………………………………….. 3.2 Технология выполнения регламентных работ …………………... 3.3 Перечень изделий, подлежащих периодической поверке органами надзора …………………………………………………………. Хранение …………………………………………………………………… Транспортирование …………………………………………………….. Сведения об утилизации ………………………………………………. | 3 3 4 5 6 10 11 11 12 12 12 13 13 13 14 16 18 18 18 19 2122 23 |
| --- | --- | --- |
| Приложение А (справочное) Ссылочные нормативные документы ……………………………………………………………………. | 24 |

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения ингалятора кислородного КИ-Р7 ТУ 9444-477-07504713-2021 (далее по тексту – ингалятор) с целью его правильной эксплуатации. Оно содержит технические характеристики, сведения об устройстве и принципе работы изделия, правила пользования, условия хранения и транспортирования.

К работе с изделием должен допускаться медицинский персонал, изучивший настоящее руководство, прошедший обучение работе с изделием и допущенный к работе с ним.

Настоящее руководство по эксплуатации введено в действие с 08.07.2022 г.

ВНИМАНИЕ: НЕЗНАНИЕ ИЛИ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИНГАЛЯТОРОМ, ИЗЛОЖЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ, МОЖЕТ НАНЕСТИ ВРЕД ПАЦИЕНТУ И ЛИШИТЬ ВАС ПРАВА НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Сведения об изготовителе изделия:

Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Респиратор» (АО «НПП «Респиратор»)

Российская Федерация, 142602, Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 1.

Тел.: +7 (496) 413-67-11

E-mail: respirator@respiro-oz.ru

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

  - Назначение изделия

1.1.1 Ингалятор предназначен для проведения кислородной (кислородно-воздушной) и аэрозольной терапии на месте оказания медицинской помощи и (или) при транспортировании на первом этапе эвакуации. Баллон с вентилем и кислородным редуктором, входящие в состав ингалятора, могут быть использованы в качестве дополнительного источника кислорода для наркозных аппаратов и аппаратов ИВЛ. Регулятор подачи РП-Р2 можно использовать для работы от бортовой сети.

1.1.2 Ингалятор предназначен для применения медицинскими работниками. Показаниями для применения ингалятора является:

- бронхолегочные заболевания в острой либо хронической стадии;

- обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) с бронхитом или эмфиземой;

- любые формы дыхательной недостаточности;

- бронхиальная либо сердечная астма;

- угроза отека легких;

- муковисцидоз;

- кессонная и горная болезни;

- заболевания суставов в острой или хронической форме;

- сердечно-сосудистые патологии, сопровождающиеся гипоксией;

- период восстановления после черепно-мозговых травм, инсультов;

- поражения органов зрения;

- реабилитация после оперативных вмешательств;

- респираторная аллергия с частыми приступами одышки и удушьем.

Также лечение кислородом практикуется при отравлениях (пищей, алкоголем, химическими токсинами), после проведения химио- или лучевой терапии, после отравления угарным газом.

Противопоказаниями для применения ингалятора является:

- ингаляционное поражение хлором;

- лёгочное кровотечение;

- дистрофия мозга;

- гиповентиляция (слабое дыхание) и гиперкапния.

1.1.3 Изделие по виду климатического исполнения относится к исполнению У2 по ГОСТ 15150, но рассчитано на применение при температуре окружающей среды от минус 20 до плюс 40 °С, относительной влажности до 100 % при температуре плюс 25 °С и атмосферном давлении от 600 до 800 мм рт.ст.

  - Технические характеристики

1.2.1 Ингалятор работоспособен при давлении кислорода в баллоне от 19,6 до 1,9 МПа (от 200 до 20 кгс/см2).

1.2.2 Давление кислорода на выходе из редуктора без расхода составляет от 0,5 до 0,35 МПа  (от 5 до 3,5 кгс/см2).

1.2.3 Регулятор подачи, входящий в состав ингалятора, обеспечивает плавную регулировку подачи кислорода  от 0 до 15 л/мин при давлении на входе от 0,5 до 0,35 МПа (от 5 до 3,5 кгс/см2). Относительная погрешность показаний расходомера регулятора подачи в диапазоне 
от 4 до 15 л/мин ± 20 %.

1.2.4 Баллон с вентилем герметичен при давлении до 19,6 МПа 
(200 кгс/см2).

1.2.4.1 Ресурс вентиля составляет 1500 циклов открываний и закрываний.

1.2.5 Ингалятор кислородный герметичен при давлении кислорода в баллоне до 19,6 МПа (200 кгс/см2).

1.2.6 Допускается падение давления по манометру не более 10 кгс/см2 за 2 мин, что соответствует утечке 100 см3/мин.

1.2.7 Время работы ингалятора при подаче 10 л/мин и давлении в баллоне от 19,6 до 2 МПа (от 200 до 20 кгс/см2) составляет не менее 20 мин.

1.2.8 Масса ингалятора в полной комплектации с незаряженным баллоном не превышает 7,5 кг.

1.2.9 Габаритные размеры изделия в сумке не превышают 480х310х140 мм.

1.3 Состав изделия (комплектность)

1.3.1 Состав ингалятора приведен в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | Обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | Ингалятор кислородный КИ-Р7 ТУ 9444-477-07504713-2021 в составе: - баллон с вентилем* - редуктор кислородный КР-Р1, в том числе: а) прокладка - регулятор подачи РП-Р2 - Распылитель в комплекте с коннектором и трубкой REF 1418000 - Кислородная маска для детей в комплекте с трубкой кислородной REF 1196015 - Кислородная маска для взрослых в комплекте с трубкой кислородной REF 1135015 УКЛАДОЧНЫЕ СРЕДСТВА Сумка медицинская ДОКУМЕНТАЦИЯ Руководство по эксплуатации Паспорт Паспорт на редуктор кислородный КР-Р1 Паспорт на манометр | 9Г2.933.028 9Г2.968.016 9Г2.955.048 ТДКБ.8686.006 9Г2.573.012 - - - 9Г2.933.028РЭ 9Г2.933.028ПС 9Г2.955.048ПС - | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1** |  |

Продолжение таблицы 1

| Наименование | Обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Этикетка на баллон с вентилем | 9Г2.968.016ЭТ | 1*** |  |
| * Баллон с вентилем может поставляться по отдельному заказу. ** На партию ингаляторов. *** На партию баллонов с вентилем по отдельному заказу. Примечания: 1) Следует иметь ввиду, что могут быть незначительные несоответствия (не затрагивающие принцип работы изделия и не меняющие функционального назначения) в обозначении отдельных узлов и комплектующих и имеющимися в наличии. 2) Использование аналогичных одноразовых комплектующих взамен распылителя (REF 1418000), кислородных масок для детей (REF 1196015) и взрослых (REF 1135015) – не предусмотрено. |

## 1.4 Устройство и работа

1.4.1 Ингалятор состоит из следующих основных узлов (рисунок 1):

- баллона с вентилем 1;

- кислородного редуктора 2;

- регулятора подачи 3;

- кислородной маски для детей в комплекте с трубкой кислородной REF 1196015 4;

- кислородной маски для взрослых в комплекте с трубкой кислородной REF 1135015 5;

- распылителя в комплекте с коннектором и трубкой REF 1418000 6.

Узлы ингалятора уложены в полужесткую сумку, имеющую ручки для переноски.

После первого применения по назначению допускается укладка ингалятора в собранном виде.

Рисунок 1 – Ингалятор кислородный КИ-Р7 ТУ 9444-477-07504713-2021

в укладке

1 – баллон с вентилем; 2 – кислородный редуктор КР-Р1; 3 – регулятор подачи РП-Р2; 4 – кислородная маска для детей в комплекте с трубкой кислородной; 5 – кислородная маска для взрослых в комплекте с трубкой кислородной; 6 – распылитель в комплекте с коннектором и трубкой

1.4.2 Баллон с вентилем (рисунок 2) предназначен для хранения запаса кислорода при давлении до 19,6 МПа (200 кгс/см2). Баллон 1 окрашен в голубой цвет и имеет маркировку «КИСЛОРОД МЕДИЦИНСКИЙ» и «Рраб 19,6 МПа». Вентиль 2 предназначен для перекрывания подачи кислорода, поступающего из баллона. Маховик А вентиля 2 имеет два крайних положения: открытое и закрытое. Штуцер Б вентиля 2 предназначен для присоединения редуктора.

Рисунок 2 – Баллон с вентилем

- – кислородный баллон; 2 – вентиль; А – маховик; Б – штуцер

1.4.3 Редуктор (рисунок 3) предназначен для понижения давления кислорода,  поступающего из баллона с вентилем, до рабочего давления. Маховичок 1 предназначен для присоединения редуктора к баллону с вентилем. Герметичность соединения обеспечивает прокладка 2. Манометр 3 предназначен для контроля давления кислорода в баллоне. Розетка 4 быстроразъемного соединения (мод. 5081-1/4, фирмы Camozzi) предназначена для присоединения к редуктору регулятора подачи при проведении кислородной (кислородно-воздушной) и аэрозольной терапии, а также для присоединения к редуктору аппарата ИВЛ или наркозного аппарата.

Рисунок 3 – Редуктор кислородный КР-Р1

1 – маховичок; 2 – прокладка; 3 – кислородный манометр; 4 – розетка быстроразъемного соединения.

1.4.4 Регулятор подачи (рисунок 4) обеспечивает подачу кислорода пациенту. Штекер 2 присоединяется к розетке 4 редуктора (рисунок 3). Ручка 4 предназначена для плавного регулирования подачи кислорода. Расходомер 1 показывает величину подачи кислорода. Ниппель 3 предназначен для присоединения маски или аэрозольного распылителя. Регулятор подачи при необходимости может использоваться для работы от бортовой сети, для чего штекер 2 присоединяется к розетке борта.

Рисунок 4 – Регулятор подачи РП-Р2

1 – расходомер; 2 – штекер; 3 – ниппель; 4 – ручка.

1.4.5 Маски 4 и 5 (рисунок 1) обеспечивают поступление кислорода к дыхательным путям пациента.

1.4.6 Аэрозольный распылитель 6 (рисунок 1) служит для проведения ингаляции жидкими лекарственными средствами.

1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности

1.5.1 Для обеспечения штатной эксплуатации ингалятора в течение всего срока службы в редукторе КР-Р1 предусмотрен комплект запасных частей.

1.5.2 Прокладка ТДКБ.8686.006 (из комплекта запасных частей редуктора КР-Р1) предназначена для замены поврежденной прокладки 2 (рисунок 3).

1.5.3 Инструмент для монтажа и демонтажа ингалятора не предусматривается, так как присоединение производится вручную.

1.5.4 Средства измерения и инструмент при контроле изделия в процессе эксплуатации при техническом обслуживании не требуются.

1.6 Маркировка и пломбирование

1.6.1 Маркировка ингалятора нанесена на этикетке, расположенной на крышке сумки. На этикетке указана следующая информация:

- наименование предприятия-изготовителя;

- наименование и шифр изделия;

- дата выпуска и заводской номер изделия;

- обозначение настоящих технических условий.

1.6.2 На баллоне с вентилем, редукторе КР-Р1 и регуляторе подачи РП-Р2 имеются этикетки, на которых нанесены наименование изделия. Для редуктора так же указаны заводской номер и номер технических условий.

1.6.3 Баллон с вентилем, редуктор КР-Р1 и регулятор подачи РП-Р2 опломбированы предприятием-изготовителем и не подлежат разборке и регулировке в процессе эксплуатации.

1.7 Упаковка

1.7.1 Ингалятор в сумке уложен в чехол из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 и размещен в ящике из гофрированного картона по     ОСТ 1 00859.

1.7.2 Изделия в потребительской таре уложены в плотный деревянный ящик типа III-1 по ГОСТ 2991, который служит транспортной тарой.

1.7.3 Техническая и товаросопроводительная документация, включая упаковочный лист, вложена в конверт из бумаги ДБ по ГОСТ 8828 и упакована в чехол из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354. Пакет с документацией уложен в картонный ящик вместе с изделием.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Общие указания

2.1.1 Распаковка изделия

2.1.1.1 При распаковке вскрыть ящик с ингалятором и извлечь ингалятор.

2.1.2 Проверка комплектности

2.1.2.1 Проверить укомплектованность ингалятора в соответствии с разделом 3 паспорта.

2.1.3 Внешний осмотр ингалятора

2.1.3.1 Внешний осмотр изделия произвести в следующем объеме:

- проверить целостность стекол манометра редуктора и расходомера регулятора;

- убедиться в отсутствии повреждений изделий, входящих в состав ингалятора;

- проверить целостность масок и отсутствие резких перегибов присоединительной трубки;

- проверить целостность аэрозольного распылителя и отсутствие порезов, резких перегибов присоединительной трубки;

- убедиться в прочности и целостности сумки.

2.2 Меры безопасности

2.2.1 Ингалятором может пользоваться только медицинский персонал, изучивший настоящее руководство, прошедший обучение работе с изделием и допущенный к работе с ним.

2.2.2 ЗАПРЕЩАЕТСЯ заряжать баллон с вентилем другими газами, кроме медицинского кислорода по ГОСТ 5583.

2.2.3 ЗАПРЕЩАЕТСЯ заряжать баллон до давления свыше 
19,6 МПа (200 кгс/см2).

2.2.4 НЕДОПУСТИМО наличие жировых и масляных пятен на деталях баллона с вентилем, редуктора и регулятора подачи.

ВНИМАНИЕ: МАСЛО В СОЕДИНЕНИИ С КИСЛОРОДОМ - ВЗРЫВООПАСНО!

2.2.5 ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользоваться изделием, полученным со склада. В этом случае необходимо подготовить изделие в соответствии с 
п. 2.4.1.

2.2.6 ЗАПРЕЩАЕТСЯ при открытом вентиле кислородного баллона, находящегося под давлением, отсоединять и присоединять редуктор к кислородному баллону и регулятор подачи к редуктору.

2.2.7 ЗАПРЕЩАЕТСЯ продолжать работу с ингалятором при давлении кислорода в баллоне ниже 1,9 МПа (20 кгс/см2).

2.2.8 Открытие вентиля баллона осуществлять медленным вращением маховичка при подсоединенном к редуктору регуляторе подачи (ручка регулировки подачи должна находиться в крайнем правом положении).

ВНИМАНИЕ: Ресурс вентиля составляет 1500 циклов открываний и закрываний.

2.3 Дезинфекция изделия

2.3.1 Дезинфекции подвергаются наружные поверхности редуктора-ингалятора и элементы изделия, соприкасающиеся с выдыхаемым газом: маски и аэрозольный распылитель.

Дезинфекция проводится двукратной обработкой наружных поверхностей изделий, входящих в ингалятор кислородный КИ-Р7, согласно 
МУ 287-113, салфеткой, смоченной 4 %  раствором перекиси водорода 
с 0,5 %  раствором моющего средства типа "Лотос". Салфетка должна быть отжата.

Санобработка масок и аэрозольного распылителя проводится по эксплуатационной документации на эти изделия.

2.4 Подготовка изделия к использованию

2.4.1 Перед началом использования изделия необходимо проверить ингалятор в соответствии с п. 2.5.1.

2.4.2 Зарядить баллон с вентилем медицинским кислородом 
ГОСТ 5583 до давления 17,6 – 19,6 МПа (180 – 200 кгс/см2).

2.5 Проверка изделия

2.5.1 Проверка изделия проводится по графику пользователя в объеме и по методикам, указанным в таблице 2.

Таблица 2

| Методика проверки | Технические требования |
| --- | --- |
| 1 | Проверка целостности масок, аэрозольного распылителя, присоединительных трубок. Проверка производится визуально. | На поверхностях должны отсутствовать повреждения, порезы, резкие перегибы трубок. |

Продолжение таблицы 2

| Методика проверки | Технические требования |
| --- | --- |
| 2 | Проверка работоспособности ингалятора: - присоединить редуктор к баллону с вентилем, присоединить регулятор подачи к редуктору; - установить ручку регулировки подачи кислорода в крайнее правое положение; - открыть вентиль баллона. Манометр редуктора должен показывать давление кислорода в баллоне; - вращая ручку регулировки подачи против часовой стрелки установить подачу кислорода 4 л/мин, контролируемую по расходомеру; - плавно вращая ручку регулировки подачи против часовой стрелки установить подачу кислорода 6, 10, 15 л/мин, контролируемую по расходомеру; - установить ручку регулировки подачи в крайнее правое положение | Из ниппеля регулятора подачи не должен поступать кислород. При давлении менее 1,9 МПа (20 кгс/см2) заменить баллон на полностью заряженный. Из ниппеля регулятора подачи должен поступать кислород. Должно отмечаться последовательное увеличение подачи кислорода. Подача кислорода должна пре-кратиться. |

2.6   Порядок работы с ингалятором кислородным КИ-Р7

2.6.1 Порядок включения ингалятора (рисунок 5)

2.6.1.1 Присоединить редуктор 2 к баллону с вентилем 1, заряженному до давления 19,6 МПа (200 кгс/см2), и к розетке Б быстроразъемного соединения редуктора присоединить регулятор подачи 3 (предварительно убедиться, что ручка Г регулировки подачи кислорода установлена в крайнее правое положение). Медленно открыть вентиль кислородного баллона и по показанию манометра А редуктора убедиться в том, что кислород из баллона поступает в редуктор.

2.6.2 Работа в режиме кислородной терапии (рисунок 5)

2.6.2.1 Присоединить к ниппелю В регулятора подачи 3 присоединительную трубку маски 5. Поворотом ручки Г регулировки подачи против часовой стрелки установить необходимую подачу кислорода, контролируемую по расходомеру Д. По окончании работы ручку регулировки подачи регулятора установить в крайнее правое положение.

2.6.3 Работа в режиме аэрозольной ингаляции (рисунок 5)

2.6.3.1 Подготовить аэрозольный распылитель 4 к работе в соответствии с указаниями по применению.

2.6.3.2 Присоединить к ниппелю В регулятора подачи 3 присоединительную трубку аэрозольного распылителя 4. Поворотом ручки Г регулировки подачи против часовой стрелки установить необходимую подачу кислорода, контролируемую по расходомеру Д. Для достижения наилучшего распыления рекомендуется устанавливать подачу кислорода от 10 до 15 л/мин. По окончании работы ручку регулировки подачи регулятора подачи установить в крайнее правое положение.

2.6.4 Работа с аппаратом ИВЛ или наркозным аппаратом

2.6.4.1 Закрыть вентиль баллона и вместо регулятора подачи присоединить к розетке быстроразъемного соединения редуктора шланг аппарата ИВЛ или наркозного аппарата. Открыть вентиль кислородного баллона. После окончания работы закрыть вентиль кислородного баллона, отсоединить шланг аппарата ИВЛ или наркозного аппарата от редуктора.

    - По окончании работ необходимо:

- при необходимости промыть и просушить наружную и внутреннюю поверхности сумки;

- при необходимости произвести дезинфекцию в соответствии с разделом 2.3;

- использованные одноразовые составные части ингалятора (кислородные маски, распылитель) утилизировать в соответствии с разделом 6.

Рисунок 5 – Ингалятор кислородный КИ-Р7

ТУ 9444-477-07504713-2021

1 – баллон с вентилем; 2 – кислородный редуктор; 3 – регулятор подачи;  4 – аэрозольный распылитель; 5 – лицевая маска для кислородно-аэрозольной терапии; А – кислородный манометр; Б – розетка быстроразъемного соединения; В – ниппель; Г – ручка регулировки подачи кислорода; Д – расходомер

2.7   Возможные неисправности и способы их устранения

2.7.1 Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Проявление неисправности | Возможные причины, выявление неисправного элемента | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| При открытии вентиля баллона ингалятора (ручка регулировки подачи находится в крайнем правом положении) происходит истечение газа | Негерметичное соединение вентиля баллона с маховичком редуктора, повреждение прокладки (рисунок 3, поз.2) | Подтянуть маховичок (рисунок 3, поз.1). Если утечка не устраняется, заменить прокладку (рисунок 3, поз.2) на новую из комплекта запасных частей редуктора |

    - При обнаружении других неисправностей, возникших в процессе эксплуатации, изделие заменить исправным.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ И РЕГУЛИРОВКА ИНГАЛЯТОРА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ.

    - Ремонт ингалятора производится на предприятии-изготовителе или в технической (сервисной) службе лицами, прошедшими соответствующую подготовку на предприятии-изготовителе и получившими сертификат на право технического обслуживания и ремонта ингалятора кислородного КИ-Р7 ТУ 9444-477-07504713-2021.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Регламентные работы

3.1.1 Регламентные работы проводятся для ингаляторов, находящихся на хранении и в эксплуатации, в объеме и в сроки, указанные в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование работ | Периодичность работ |
| --- | --- |
|  | через 1 год хранения | через 6 месяцев эксплуатации |
| 1 Проверка комплектности 2 Проверка внешнего состояния 3 Проверка герметичности ингалятора 4 Проверка подачи кислорода | + + + + | + + + + |
| Примечание - Знаком (+) отмечены выполняемые работы. |

3.2 Технология выполнения регламентных работ

3.2.1 Технология выполнения регламентных работ, проводимых с ингалятором, изложена в таблице 5.

Таблица 5

| Содержание работ и методика их проведения | Технические требования |
| --- | --- |
| 1 2 | Проверка комплектности Проверка проводится по методике, приведенной в п. 2.1.2 Проверка внешнего состояния Проверка проводится по методике, приведенной в п. 2.1.3 | В соответствие с разделом 3 паспорта На поверхностях узлов должны отсутствовать повреждения, порезы, резкие перегибы трубок |

Продолжение таблицы 5

| Содержание работ и методика их проведения | Технические требования |
| --- | --- |
| 3 4 | Проверка герметичности ингалятора - присоединить редуктор к баллону с вентилем, заряженным до давления 17,6 – 19,6 МПа (180 – 200 кгс/см2); - присоединить регулятор подачи к редуктору (ручка регулировки подачи регулятора подачи кислорода, должна быть установлена в крайнее правое положение); - открыть вентиль баллона; - зафиксировать показание манометра редуктора; - через 2 мин вновь зафиксировать показание манометра Проверка подачи кислорода После выполнения проверки по пункту 3 вращением ручки регулировки подачи против часовой стрелки устанавливать поочередно подачу кислорода 4, 6, 10, 15 л/мин, контролируемую по расходомеру | Ингалятор должен быть герметичным. Допускается падение дав-ления не более 1 МПа (10 кгс/см2) за 2 мин, что соответствует утечке 100 см3/мин Должно отмечаться последовательное увеличение подачи кислорода из ниппеля регулятора подачи |

3.3 Перечень изделий, подлежащих периодической поверке органами надзора

3.3.1 Перечень изделий и периодичность их поверки приведены в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование | Тип, марка по ТУ | Кол. в изд. | Периодичность поверки | Документ, на основании которого проводится поверка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Баллон | К-2-250 ТУ 14-3-422 или | 1 | 5 лет | Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности |

Продолжение таблицы 6

| Наименование | Тип, марка по ТУ | Кол. в изд. | Периодичность поверки | Документ, на основании которого проводится поверка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Манометр* | 2-200У ГОСТ 949 | 1 | 1 год с момента начала эксплуатации (первичное**) | «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» ПР 50.2.006 |
| * Манометр, входящий в состав редуктора кислородного КР-Р1, не является средством измерения медицинского назначения. ** Периодичность последующих переосвидетельствований манометра устанавливается потребителем по согласованию с территориальным органом Государственной метрологической службы. |

4   ХРАНЕНИЕ

4.1 При длительном хранении ингаляторов на складе и объектах должны соблюдаться следующие требования:

- остаточное давление в баллоне с вентилем должно быть не менее 
0,05 МПа (0,5 кгс/см2);

- давление газа из внутренних полостей редуктора должно быть сброшено;

- ручка регулировки регулятора подачи кислорода должна быть установлена в крайнее правое положение;

- ингалятор должен храниться в ящике.

4.2 Условия хранения изделия на складах и объектах

4.2.1 При хранении ингаляторов на складах и объектах должны обеспечиваться следующие условия:

- защита от прямого воздействия солнечных лучей;

- интервал температур от минус 50 до плюс 40 °С, относительная влажность до 98 % при температуре плюс 25 °С;

- изоляция от проникновения паров аммиака, хлора и других газов, вызывающих коррозию металлов;

- наличие вентиляции.

4.2.2 Совместно с изделием не должны храниться: бензин, керосин, кислоты, щелочи и другие вещества, вредно воздействующие на металл, резину, пластмассу и упаковочный материал.

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

5.1 Транспортирование упакованных ингаляторов может осуществляться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах при температуре от минус 50 до плюс 50 °С.

Не допускается транспортирование ингаляторов совместно с бензином, керосином, маслами, кислотами, щелочами и другими веществами, вредно действующими на металл, резину, пластмассу и упаковочный материал.

5.2 При транспортировании, а также во время погрузки и разгрузки должны выполняться все меры предосторожности в соответствии с маркировкой и надписями на упаковочном ящике.

5.3 При транспортировании к месту использования ингаляторы должны быть надежно закреплены в транспортном средстве.

6 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

6.11 Ингалятор  утилизируется в соответствии с требованиями санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». При этом следует иметь ввиду, что  баллон с вентилем  9Г2.968.016, редуктор кислородный КР-Р1 9Г2.955.048, регулятор подачи РП-Р2 9Г2.573.012 и сумка медицинская относятся к классу А медицинских отходов, а  распылитель (REF 1418000), кислородные маски для детей (REF 1196015) и взрослых (REF 1135015) - к классу Б.

Приложение А

(справочное)

Ссылочные нормативные документы

| А.1 А.2 А.3 А.4 А.5 А.6 А.7 А.8 А.9 А.10 А.11 А.12 А.13 А.14 А.15 А.16 А.17 А.18 А.19 А.20 А.21 А.22 А.23 А.24 А.25 А.26 А.27 А.28 А.29 | ГОСТ 9.014-78 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 9.104-2018 ГОСТ 9.301-86 ГОСТ 9.303-84 ГОСТ 9.401-91 ГОСТ 515-77 ГОСТ 1341-97 ГОСТ 2405-88 ГОСТ 2939-63 ГОСТ 2991-85 ГОСТ 8828-89 ГОСТ 10354-82 ГОСТ 13045-81 ГОСТ 14192-96 ГОСТ 15150-69 ГОСТ 20477-86 ГОСТ 31508-2012 ГОСТ Р 50444-2020 ГОСТ Р 52228-2008 ГОСТ Р 52901-2007 ОСТ 1 00022-80 ОСТ 1 00859-77 МУ 287-113 ТУ 9444-001-27989430-94 РД 50-707-91 ПР 50.2.006-94 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (приказ Ростехнадзора № 116 от 25.03.2014 г.) СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». |
| --- | --- |

Лист регистрации изменений

| Изм | Номера листов (страниц) | Всего листов (стра-ниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопро-водитель-ного докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изме-ненных | заме-ненных | новых | аннули-рован-ных |  |  |  |  |  |